## прил2
Приложение к Объявлению №2 от 17.02.2021 г. о проведении закупа
Заказчик и организатор закупа: |  |  | КГП "Центральная больница №1 г.Сатпаев" УЗКО
Место нахождения Заказчика (адрес): |  |  | Карагандинская обл., г.Сатпаев, ул.А.Кусаинова, 9
№ лота | Наименование закупаемых товаров | Форма выпуска | Ед. изм. | Объем закупа (кол-во) | Планируемая цена, тг. | Сумма, тг., выделенная для закупа
1 | Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови | к анализатору глюкозы ACCU-CHEK-Activ, № 50 шт/уп. | уп | 10010 | 10 | 100100
2 | Диагностические тест - полосы ТРОЙНОЙ ТЕСТ ( Глюкоза, белок, РН в моче) Диапазон опр. концентраций: белка (0,0 – 10,0 г/л), глюкозы: (0,0 - 112,0 ммоль/л). С цветной шкалой на этикетке содержащуй 6 цветовых полей. | Количество полос в тубе 100шт. Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче: 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0) [250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000]мг% (ммоль/л) [мг/дл]. Возможность комплектация набора этикеткой со значениями глюкозы на цветовой шкале до 112 ммоль/л. Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче: 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0. Реальная Чувствительность системы на глюкозу (глюкозооксидаза-пероксидаза) ~ 0,6 ммоль/л. Диапазон определяемых концентраций рН мочи: 0,5; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 единиц рН Реальная скорость определения глюкозы в моче ~ 40 секунд. Чувствительность системы на белок - 0,1 г/л. Скорость определения ~ 60 секунд. Точность определения - мировой стандарт! Срок хранения 2 года | уп | 2890 | 10 | 28900
3 | HUMAN ASSAYED MULTI-SERA LEVEL2 /Мультисыворотка человеческая клиническая химия Уровень 2 | уп(20x5) | Уп. | 130660 | 1 | 130660
4 | Набор для клинического анализа спиномозговой жидкости (200 иссл) | состав набора: реактив Самсона 10 мл- 1 фл., фенол 1 фл. -2,5 г, кислота сулбфосалициловая 2х водная 1 фл. - 50,0 мл, натрий серно- кислый 10-ти водный -160,0 г, калибровочный раствор общего белка 10,0 г/л -1 фл. -5,0 мл, аммоний серно-кислый-85,0 г | набор | 19715 | 1 | 19715
5 | Набор для опр-я конц. мочевины в биологических жидкостях | Набор для опр-я конц. мочевины в биологических жидкостях уреазным/глутаматдегидрогеназным кинетич. методом, 250 мл.Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 5×50 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: мочевина 13,3 ммоль/л. Чувствительность не более 1 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 340 нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25 С), фотометрирование против воздуха. Срок годности набора 18 месяцев. | набор | 13800 | 4 | 55200
6 | Мочевая кислота на 200 опр. | Мочевая кислота на 200 опр.Кинетический метод, Наб. для опр-я конц. мочевой кислоты в биологических жидкостях фенантролиновым методом без депротеин., 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - глициновый буфер, 1×180 мл. 2. Реагент 2 - 1×20 мл. 3. Реагент 3 - калибратор: мочевая кислота 595 мкмоль/л. Чувствительность не более 89 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 500 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 25 С, фотометрирование против холостой пробы. | набор | 5200 | 1 | 5200
7 | Набор для определения гемоглобина (400 опред.) | Набор для определения гемоглобина (400 опред.) | уп | 1050 | 3 | 3150
8 | Альфа - амилаза на 200 опр. | Альфа - амилаза на 200 опр. Наб. для опр-я активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче методом по Каравею, 200 опр. при объеме пробы 4,8 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер. 2. Реагент 2 - субстрат. 3. Реагент 3 - р-р йода. 4. Реагент 4 - фторид калия 250 г/л. 5. Реагент 5 - соляная кислота, 1,6 моль/л. Коэффициент вариации не более 10%, длина волны (630-690) нм, темп. инкубации 37 С , фотометрирование против воды. | набор | 5150 | 1 | 5150
9 | Креатинин, 2 х 250. | Креатинин, 2 х 250. кинетический метод.Наб. для опр-я конц. креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче псевдокинетическим методом, реакция Яффе, без депротеин., 400 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - пикриновая кислота, 1×200 мл. 2. Реагент 2 - натрий едкий, 1×200 мл. 3. Реагент 3 - калибратор: 17,7 ммоль/л. Чувствительность не более 20 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм, темп. инкубации 37 С, фотометрирование против воздуха или рабочего реагента. | набор | 18080 | 2 | 36160
10 | Набор для определения С - реактивного белка (СРБ) | (латекс- тест) 125 определений | набор | 6600 | 1 | 6600
11 | Набор для определения общего белка | 400 опр. Биуретовый реактив | набор | 3520 | 2 | 7040
12 | КАЛИЙ 2х 50 мл | Калий 2х 50 мл колориметрический,турбидиметрич. метод без депротеин., 100 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 2×50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: калий 5,0 ммоль/л. Чувствительность не более 1,0 ммоль/л, коэффициент вариации не более 10%, длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 мес. | набор | 23200 | 5 | 116000
13 | Кальций 200 мл | Кальций 200 мл колориметрический метод.Наб. для опр-я конц. кальция в сыворотке и плазме крови унифиц. колор. методом с о-крезолфталеинкомплексоном, 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 100 мл. 2. Реагент 2 - хромоген, 100 мл. 3. Реагент 3 - калибратор: кальций 2,5 ммоль/л. Чувствительность не более 0,15 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 570 нм (ФЭК - 540 - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. | набор | 4110 | 5 | 20550
14 | Натрий 4х10 мл | Натрий (энзиматический колориметрический метод) 4х10 млНаб. для опр-я конц. натрия в сыворотке крови энзим. колор. методом, 4х10 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер. 2. Реагент 2 - стартовый реагент. 3. Реагент 3 - лиофилизат. 4. Реагент 4 - калибратор: натрий хлористый 150 ммоль/л. 5. Реагент 5 - стоп-реагент. Чувствительность не более 100 ммоль/л, коэффициент вариации не более 7%, длина волны 420 нм (405-436 нм), темп. инкубации 37 С. | набор | 26040 | 5 | 130200
15 | Набор Тимоловая проба | 500 опр. | уп | 4250 | 1 | 4250
16 | Холестерин | Наб. для опр-я конц. общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзим. колор. методом, 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 2×100 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: холестерин 5,17 ммоль/л. Чувствительность не более 0,3 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 500 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Время проведения анализа 5 мин.Срок годности набора 24 месяца. | набор | 12200 | 1 | 12200
17 | Хлориды | Хлориды (2 х100 мл)колориметрический метод Наб. для опр-я конц. хлоридов в сыворотке (плазме) крови и моче колор. методом без депротеин., 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 2×100 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: хлорид-ионы 100 ммоль/л. Чувствительность не более 5 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 490 нм (460 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. | набор | 6530 | 4 | 26120
18 | Наб. для опр-я концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови | Наб. для опр-я концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Ендрассика-Грофа, 138+138 опр. Состав набора: 1. Реагент 1 - кофеиновый реагент. 2. Реагент 2 - сульфаниловая кислота. 3. Реагент 3 - натрия нитрит, 72 ммоль/л. Реагент 4 - физиологический раствор: натрия хлорид, 154 ммоль/л. 5. Реагент 5 - калибратор: билирубин 171 мкмоль/л. Чувствительность не более 5 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 8%, длина волны 535 нм (500-560 нм), темп. инкубации 18-25 С. Срок годности 18 месяцев. | набор | 5070 | 5 | 25350
19 | Наб. для опр-я активности АЛаТ в сыворотке и плазме крови | Наб. для опр-я активности АЛаТ в сыворотке и плазме крови методом Райтмана-Френкеля, на 1000 опр. при объеме пробы 3,05 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - субстратная смесь. 2. Реагент 2 - раствор 2,4 ДНФГ 1,0 ммоль/л 3. Реагент 3 - калибратор: пируват натрия, 1,0 ммоль/л. Реагент 4 - гидроокись натрия, 4,0 моль/л. Чувствительность не более 0,05 мкмоль/(схл), коэффициент вариации не более 10%, длина волны (500-560) нм, темп. инкубации 1. 37 С, 2. 18-25 С. Срок годности 18 месяцев. | набор | 7240 | 2 | 14480
20 | Наб. для опр-я активности АСаТ в сыворотке и плазме крови | Наб. для опр-я активности АСаТ в сыворотке и плазме крови колорим. методом Райтмана-Френкеля, на 1000 опр. при объеме пробы 3,05 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - субстратная смесь. 2. Реагент 2 - раствор 2,4 ДНФГ, 1,0 ммоль/л 3. Реагент 3 - калибратор: пируват натрия, 1,0 ммоль/л. Реагент 4 - гидроокись натрия, 4,0 моль/л. Чувствительность не более 0,05 мкмоль/(схл), коэффициент вариации не более 10%, длина волны (500-560) нм, темп. инкубации 1. 37 С, 2. 18-25 С. | набор | 7240 | 10 | 72400
21 | Глюкоза | Глюкоза 4х250 мл( глюкозооксидазным методом) без депроинизации) Наб. для опр-я конц. глюкозы в биологических жидкостях энзим. глюкозооксидазным колор. методом без депротеин., 1000 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 4×250 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: глюкоза 10 ммоль/л. Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Срок годности набора 24 месяца. Наличие ISO 9001. ISO 13485:2003 | набор | 9950 | 2 | 19900
22 | Ревматоидный фактор | ( Латекс - тест ) 100 опр. | набор | 3250 | 1 | 3250
23 | Набор для определения Магний 1х50 | Магний 1х50 Наб. для опр-я конц. магния в сыворотке (плазме) крови и моче колор. методом с ксилидиловым синим, без депротеин., 50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 1×50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: магний 0,82 ммоль/л. Чувствительность не более 0,1 ммоль/л, коэффициент вариации не более 7%, длина волны 520 нм (ФЭК - 540 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. | набор | 8100 | 4 | 32400
24 | Тромбопластин | из головного мозга кролика, готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с СaCl2, технология аттестованная по МИЧ (1.1-1.2). Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме, в упаковке 5-10 фл. (1фл. – 5-8мл., 25-100 опр), в комплекте с контрольной плазмой 1 фл, аттестованной по 4 параметрам: протромбиновому времени,АЧТВ, тромбиновому времени и фибриногену. упаковка/10фл | уп. | 40500 | 10 | 405000
25 | АЧТВ-тест | на 280 макроили 560 микро определений, на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты, для работы работы ручным методом и на всех типах коагулометров. Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волчаночному антикоагулянту. Состав набора: АЧТВ-реагент (4мл) – 7фл., СaCl2 (10мл) – 3 фл. | уп | 19200 | 5 | 96000
26 | ЛОТ:Реагенты для автоматического гематологического анализатора " Sysmex KX-21N " Япония
27 | Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L | Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85 | уп | 41515 | 12 | 498180
28 | Очищающий раствор (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50 | Очищающий раствор (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50 Сильнощелочной очиститель, рН выше 12, содержащий гипохлорит натрия, используемый для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. | уп | 41257 | 4 | 165028
29 | Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. | Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. | уп | 125000 | 4 | 500000
30 | Бумага ЧЛ 57 мм,термо Paper Roll | Бумага ЧЛ 57 мм,термо Paper Roll | рол | 760 | 5 | 3800
31 | Контрольная кровь EightCheck-N 3WP NORMAL 1* 1/5ml (Регистрация в РК) | Контрольная кровь EightCheck-N 3WP NORMAL 1* 1/5ml Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | фл | 12900 | 3 | 38700
32 | (ALT/GPT) 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | (ALT/GPT) 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 18960 | 5 | 94800
33 | (AST/GOT) 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | (AST/GOT) 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 18960 | 5 | 94800
34 | а-АМИЛАЗА EPS, 120мл | а-АМИЛАЗА EPS, 120мл | наб | 31700 | 2 | 63400
35 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФОТАЗА 250мл | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФОТАЗА 250мл | наб | 12900 | 1 | 12900
36 | PROTEIN (TOTAL) 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | PROTEIN (TOTAL) 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 6320 | 3 | 18960
37 | ГЛЮКОЗА 10х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | ГЛЮКОЗА 10х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 6320 | 3 | 18960
38 | BILIRUBIN (DIRECT) 5х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | BILIRUBIN (DIRECT) 5х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 6320 | 4 | 25280
39 | BILIRUBIN (TOTAL) 5х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | BILIRUBIN (TOTAL) 5х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 6320 | 4 | 25280
40 | ХОЛЕСТЕРИН 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | ХОЛЕСТЕРИН 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 21070 | 2 | 42140
41 | МОЧЕВИНА 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | МОЧЕВИНА 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 14750 | 5 | 73750
42 | СК-МВ 5х10мл | СК-МВ 5х10мл | наб | 60390 | 1 | 60390
43 | CREATININE (4x50 мл) (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | CREATININE (4x50 мл) (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 15450 | 3 | 46350
44 | REACTION ROTOR (Роторы метаакрилатные 120 ячеек) | REACTION ROTOR (Роторы метаакрилатные 120 ячеек) | шт | 34420 | 5 | 172100
45 | BOTTLE OF CONCENTRATE LIQUID SYSTEM (1L)Системный раствор 1л | BOTTLE OF CONCENTRATE LIQUID SYSTEM (1L)Системный раствор 1л | фл. | 24590 | 1 | 24590
46 | BOTTLE OF WASHING SOLUTION (1L.)Промывочный раствор 1л | BOTTLE OF WASHING SOLUTION (1L.)Промывочный раствор 1л | фл. | 4210 | 1 | 4210
47 | Лампа галогеновая для б/х анализатора А-25 | Лампа галогеновая для б/х анализатора А-25 | шт | 45780 | 1 | 45780
48 | Мультикалибратор лиофильно высушенный для б/х анализатора А-25 5*5мл | Мультикалибратор лиофильно высушенный для б/х анализатора А-25 5*5мл | уп. | 37840 | 1 | 37840
49 | Набор реагентов для качественного и количественного опр. антител к Hbs-антигену вируса гепатита В (12х8) | Набор реагентов «ВектоHBsAg-антитела» предназначен для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к Hbs-антигену вируса гепатита В (анти-HBsAg) в сыворотке (плазме) крови человека. (12х8) Метод определения анти-HBsAg основан на двухстадийном «сэндвич» - варианте твердофазного иммуноферментного анализа с использованием рекомбинантного HBs-антигена субтипов ay и ad. Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Для исследования небольшой партии проб возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая,включая контрольные образцы. Объем анализируемого образца: 50 мкл; Чувствительность: 100% Специфическая активность – чувствительность: по ОСО 42-28-311 -00 не менее чем 0,1 нг/мл Специфичность: не ниже 98 % при проверке на панели сывороток, не содержащих HBsAg. Суммарное время инкубации: 1ч 25 мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев; | набор | 41360 | 3 | 124080
50 | ЛОТ: Диагностика гепатита С
51 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С (12х8 опр.) | Набор реагентов предназначен для выявления IgM к антигенам ВГС в сыворотке (плазме) крови и может быть использован для диагностики первичной и рецидивирующей инфекции гепатита С, а также для определения эффективности лечения. Один набор рассчитан на 96 анализов,включая контроли. Предусмотрено использование набора частями, в зависимости от количества проб (от 3 анализируемых образцов до 91).Возможны 12 независимых постановок ИФА. Результаты ИФА регистрировать с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность в двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, референс-фильтр – в диапазоне 620-650 нм. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев; Суммарное время инкубации: 90 мин. | набор | 33880 | 3 | 101640
52 | Тест - полоски для экспресс-определения тропонина | 10 тестов, каждый тест в отдельной уп. | уп | 41560 | 20 | 831200
53 | Трехкомпонентный Кардиотест | Трехкомпонентный Кардиотест для быстрого и качественного определения сердечного кардиотропонина 1, МВ- Креатининкиназыи миоглобина в цельной крови, сыворотке или плазме человека | уп | 26300 | 1 | 26300
54 | Метиленовый синий ч.д.а. 100 гр | Метиленовый синий ч.д.а. 100 гр | уп | 7800 | 0.2 | 1560
55 | Азур - Эозин по Романовскому | р-р концентрат 1литр + буфер 1фл х10мл ) | компл | 3400 | 0.2 | 680
56 | Набор для окраски Ретикулоцитов | Набор для окраски Ретикулоцитов (готовый краситель) | набор | 6400 | 1 | 6400
57 | Набор для контроля предстерилизационной очиски изделий на наличие крови, моющий средств в комплекте | Набор для контроля предстерилизационной очиски изделий на наличие крови, моющий средств в комплекте | комплект | 1720 | 1 | 1720
58 | Азотная кислота чда | Азотная кислота чда | кг | 2600 | 0.2 | 520
59 | Натрий лимонно - кислый 2 -х замещенный ч.д.а. | Натрий лимонно - кислый 2 -х замещенный ч.д.а. | кг | 8100 | 0.2 | 1620
60 | Фильтровальная бумага ГОСТ - 12026 - 76 | Фильтровальная бумага ГОСТ - 12026 - 76 | кг | 1800 | 1.5 | 2700
61 | Наконечники 0-200 мкл (желтые) | уп/1000 шт. | уп. | 3400 | 2 | 6800
62 | Наконечники до 1000 мкл (голубые) | уп/500 шт. | уп. | 3400 | 1 | 3400
63 | Цоликлон Анти-А | 1 флакон / 10 мл | флакон | 6700 | 30 | 201000
64 | Цоликлон Анти-В | 1 флакон / 10 мл | флакон | 6700 | 30 | 201000
65 | Цоликлон Анти-Д супер | 1 флакон / 10 мл | флакон | 15500 | 30 | 465000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5418833
| Директор |  | Ж.М.Аханов

## прил3
Приложение к Объявлению №9 от 23.05.2023 г. о проведении закупа
Заказчик и организатор закупа: |  |  | КГП на ПХВ" Больница г.Сатпаев" УЗОҰ
Место нахождения Заказчика (адрес): |  |  | Область Ұлытау, г.Сатпаев, ул.А.Кусаинова, 9
№ лота | Наименование закупаемых товаров | Форма выпуска | Ед. изм. | Объем закупа (кол-во) | Планируемая цена, тг. | Сумма, тг., выделенная для закупа
9 | нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием Полиглактин 910 USP 0 (M3,5) колющая - taper point 1/2 circle 90сm фиолетовая HR 40mm | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 0 (M3,5) длина нити не менее 85см и не более 90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 40 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | шт | 300 | 2290 | 687000
| нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием Полиглактин 910 USP 1 (M4) колющая - taper point 1/2 circle HR 40mm длина нити 90сm фиолетовая | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 1 (M 4) длина нити не менее 85см и не более 90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 40mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | шт | 400 | 2290 | 916000
15 | Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget с иглой размером 18G (1,2х38мм), стерильная, однократного применения | Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра крови и ее компонентов, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. | штука | 300 | 118.2 | 35460
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1638460